# Утверждена

# Приказом главного врача

КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО

№ 164-ОД   от 03.03. 2022г.

ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

предоставляемая  организатором  тендера  потенциальным  поставщикам для подготовки  тендерных  заявок  и  участия  в  тендере  по  закупкам

медицинских изделий и лекарственных средств на 2022 год

Настоящая Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера Коммунальное государственное предприятие «Рудненская городская поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере,  разработана в соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» , Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила), Постановлением Правительства Республики Казахстан.

Предмет  тендера.

- Настоящая  тендерная  документация  по  проведению  тендера  по  закупке медицинского изделия , лекарственных средств для  оказания гарантированного  объема бесплатной медицинской помощи  (ГОБМП) разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях  их  участия  в  тендере и размещено на сайте rudpol.kz.

- Тендер проводится с целью определения поставщиков по поставке медицинских изделий, лекарственных средств  в 2022 году.  Полный перечень закупаемых медицинских изделий, лекарственных средств приведен в приложении 1 к настоящей тендерной документации.

- Организатором  тендера  выступает КГП «Рудненская городская поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

- Заказчик – КГП «Рудненская городская поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Базовые условия платежа.

- Базовые условия платежа: оплата будет производиться по факту  поставки,  согласно графика поставки в КГП «Рудненская городская поликлиника»  по мере выделения лимита бюджетных  средств.

Правомочность и квалификация  потенциальных поставщиков

6. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством  и / или реализацией и поставкой медицинских изделий, лекарственных средств  гарантирующие поставку соответствующих по качеству, сертифицированных, зарегистрированных  в  Республике  Казахстан, указанных в Технической  спецификации (приложение 2  к  настоящей  тендерной документации).

7. Для участия  в  тендере  потенциальный  поставщик  должен   соответствовать квалификационным  требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической

деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также

представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые

имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на

принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам,

социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное

медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

8. Работники, а также аффилированные лица заказчика, организатора закупа, единого дистрибьютора не участвуют в качестве потенциальных поставщиков при осуществлении закупа, регулируемого настоящими Правилами.

Потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не выступают в качестве участника тендера по одному лоту.

Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если:

1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора в проводимом закупе;

2) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или поставщика приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента

Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик не участвует в закупе, регулируемом настоящими Правилами, а его заявка на участие в закупе подлежит отклонению, если потенциальный поставщик аффилирован с:

1) представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

2) членами тендерной комиссии (комиссии);

3) секретарем тендерной комиссии (комиссии).

9.В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители. Полномочия представителя потенциального поставщика должны быть подтверждены в виде доверенности, представляется данным представителем перед  вскрытием  конвертов  с   тендерными заявками.

10.Требования к закупаемым медицинским изделиям, лекарственным средствам  предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям

технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

8) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

9) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

11. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) пункта 10 тендерной документации, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

12.Содержание  тендерной  документации.

Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам, содержит:

- 1)  Настоящую  Тендерную  документацию;

2)  Перечень  и объемы  закупаемого медицинского изделия  составляемый  в  соответствии  с  приложением 1 к настоящей  Тендерной  документации;

3) Спецификацию, составляемую в соответствии с приложением 2 к Тендерной документации;

4) Форму Заявки на участие в тендере для юридических и физических лиц (приложение 3  к  настоящей  Тендерной  документации);

5) Форму  Ценового предложения  (приложение 6  к   тендерной  документации

6) Форму описи документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика (приложение 10)

7) Форму Обеспечения тендерной заявки (Банковская гарантия) (приложение 8 к тендерной  документации);

8) Типовой  договор  закупа (приложение 9  к  тендерной  документации);

9) Форму  Обеспечения исполнения  договора  о закупках (Банковская гарантия) (приложение 7    к   тендерной  документации);

10)  Описание  всех  критериев,  на  основе  которых  будет  определяться  выигравшая  тендерная  заявка;

13. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет  собой риск для потенциального поставщика и может привести к  отклонению  его  тендерной  заявки.

14. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной  заявки, а организатор  тендера и тендерная комиссия ни в коем случае не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или  результатов  тендера.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Разъяснения тендерной документации

15. Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора закупа разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок. Организатор закупа  не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса   направляет соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам.

Внесение  изменений и дополнений  в тендерную документацию.

16. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по своей собственной инициативе или  в  ответ  на  запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

17. Внесенные изменения имеют обязательную силу, и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти календарных  дней.

Язык  тендерной заявки.

18. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О языках». Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном  или  русском  языке.

Содержание тендерной заявки

19. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2) 3) 4), 5), 6) и 7) пункта 20 тендерной документации.

20. Основная часть Тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 3). На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 10);

2) справку  о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или  справку об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, лекарственных средств полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) копии сертификатов (при наличии):

- о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

- о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

- о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

8) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в

области здравоохранения (приложение 6).;

9) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения

тендерной заявки.

10) другие документы, предусмотренные тендерной документацией.

21.Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик

заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической

услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на

электронном носителе в формате docx);

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;

3) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

22. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

Ценовое предложение тендерной заявки.

23. Потенциальный  поставщик  указывает в Ценовом предложении по форме согласно приложению № 6 к  тендерной  документации, цену  единицы  товара  и общую цену за товар, которые  он  предлагает  поставить  согласно  своей  тендерной  заявке.

24.  Цены  товаров  кроме  стоимости  самих  товаров  должны включать  в  себя:

- расходы по транспортировке товара до заказчиков, оговоренных  в приложении 1 к  настоящей  тендерной  документации;

- все налоги, пошлины и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные законодательством  Республики  Казахстан;

- другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании  предлагаемых  цен, включая  сопутствующие  услуги.

25. В случае, если в Ценовом предложении составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным  поставщиком  цена  не  подлежит  пересмотру.

По  каждому  лоту  потенциальный  поставщик  представляет  только  одну  цену.

26. В целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых для закупа товаров, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, товары закупаются по ценам, не превышающим установленных в приложении к конкурсной документации.

27. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения  договора  о  закупках и  не  должны  меняться,  за  исключением  случаев  уменьшения  цены.

Обеспечение  тендерной  заявки

28. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа медицинских изделий или фармацевтических услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа;

2) банковской гарантии согласно приложению 8) к тендерной документации.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера:

Бенефициар  КГП «Рудненская городская поликлиника» управления здравоохранения  Костанайской области

БИН  951040000277

ИИК  KZ738560000006281854

Филиал АО «Банк Центр Кредит» г.Рудный, БИК  КCJBKZKX

КБЕ 12     КНП 171

29. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения

окончательного срока их приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям

тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера

гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если :

1) он  отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

1) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Оформление и визирование  тендерной заявки

30. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

31.Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

Опечатывание  и  маркировка  конверта  с  тендерной  заявкой.

32. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика, а также телефон потенциального поставщика.

33. Конверт должен содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации индекс P16EOM4, Костанайская обл., город Рудный, улица 50 лет Октября, 102 А, каб. № 212 Б и содержит слова «Тендер по закупу________ (указывается название тендера)» и «Не вскрывать до_______ (указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в тендерной документации)» - “Не вскрывать до указать день, месяц, год (2022г.)  ___ часов ___ минут”.

Место  и  окончательный  срок  представления  тендерных  заявок.

34. Тендерные  заявки  представляются (направляются) организатору  тендера, по адресу: индекс P16EOM4, Костанайская обл., город Рудный, улица 50 лет Октября, 102 А, каб. № 212 Б.

Окончательный срок представления тендерных заявок не позднее

09 часов 00 минут 28 марта 2022 год.

35. Тендерные заявки, представленные после истечения  окончательного срока представления  тендерных  заявок.

Все тендерные заявки, полученные организатором тендера (его ответственным лицом) по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

Отзыв  тендерных  заявок

- 36. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

- 37. Не  допускается  внесение никаких изменений в тендерные заявки после истечения окончательного   срока  представления  тендерных  заявок.

Представление  тендерных  заявок

38. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил  и  настоящей Тендерной документации.

Вскрытие конвертов  с тендерными заявками.

39. Потенциальные поставщики,  либо их уполномоченные представители  вправе  присутствовать  при  вскрытии конвертов с  тендерными  заявками,  при  этом  они  должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, подтверждая  свое  присутствие до  09 часов 00 минут 28 марта 2022 год.

40. При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

41. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается и полистно парафируется всеми ее членами, председателем тендерной комиссии, его заместителем и секретарем комиссии..

Рассмотрение  тендерных  заявок.

42. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность  оформления  заявок  в  целом.

43. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с законодательством РК,  и  настоящей  Тендерной  документацией.

44.Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических

средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

9) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

10) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

11) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

12) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

13) непредставления при необходимости копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

14) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

15) несоответствия требованиям пункта 16 настоящих Правил;

16) установленных пунктами 21, 29 настоящих Правил;

17) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

18) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

19) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

20) представления тендерной заявки в не прошитом виде, с не пронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

21) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

22) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих

Правил.

45. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия тендерных заявок;

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

46. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.

47. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

48. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям:

Для участия в процессе закупок потенциальный поставщик должен  соответствовать  следующим  квалификационным  требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической

деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также

представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам,

социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное

медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

(подтвердить гарантийным письмом)

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям, а также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в момент рассмотрения тендерной комиссией документов, представленных потенциальными поставщиками  в соответствии с  настоящей Тендерной документацией.

49. Тендерная  комиссия  оценивает, сопоставляет тендерные заявки,  принятые  для  участия  в  тендере,  и   определяет  выигравшую тендерную заявку  на  основе самой низкой цены  и  с  учетом  критериев,  указанных  в  тендерной  документации.

Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей государств-членов Евразийского экономического союза.

50. В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем

государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку,

соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям

настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки

других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются

51. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных

поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или)

производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки

которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям

настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а

заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

52.  Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного

договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка,

соответствующая условиям объявления и требованиям настоящих Правил,

потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с

ним заключается долгосрочный договор поставки.

53. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при

проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных

средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское

изделие, выданным в соответствии с положениями и порядком, Кодекса определенным

уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного

товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному

договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые

лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о

происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего

обращения "СТ KZ".

54. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов

Евразийского экономического союза подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных

средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и

экспертизы Евразийского экономического союза (согласно решениям Совета

Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля

2016 года № 46).

Поддержка предпринимательской инициативы.

55. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и(или) в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных

средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

56. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной заявке:

отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

57. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик,

представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на

закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта

требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей

дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается

победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

58. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика,

представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или

приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о

соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP)

или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них

определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков

автоматически отклоняются.

59. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика,

представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности

соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или)

медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в

области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского

изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется

потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение,

полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра

лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них

определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков

автоматически отклоняются.

60. Тендерная  комиссия  подводит итоги тендера в течении   десяти  календарных дней  со  дня  вскрытия  конвертов  с  тендерными  заявками путем оформления протокола итогов тендера.

61. Организатор закупа  в  течение  трех  календарных  дней  со  дня  подведения  итогов тендера  уведомляет всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем размещения  протокола итогов на интернет-ресурсе  заказчика.

Заключение  договора  о  закупках.

62. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 9).

63.  В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

64. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

65. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

66. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

67. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

68. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с

потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения

цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической

услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг

, с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает

решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены

лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги,

что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в

подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем

тендера.

69. Контроль  за  исполнением  договоров  осуществляется  заказчиком  в  соответствии с законодательством Республики Казахстан.

70. К договору  о закупе медицинских изделий применяются нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Обеспечение  исполнения  договора  о  закупе

71. Не позднее  десяти рабочих дней после подписания сторонами договора о закупе, если иное не предусмотрено договором, поставщик вносит обеспечение исполнения договора о закупе  в размере трех процентов  от общей суммы договора  о  закупках.

Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем

банке заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми

актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной

уполномоченным органом в области здравоохранения.

72. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится

потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика

73. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

74. Заказчик  возвращает  внесенное  обеспечение  исполнения договора  поставщику  после полного  и  надлежащего исполнения  поставщиком  своих  обязательств  по  этому  договору  в сроки,  указанные  в договоре, или  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  полного исполнения поставщиком обязательств,  если  этот  срок  не указан  в  договоре.

75. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Приложение 1 к тендерной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

Закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок выполнения | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа , тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | EIGHTCHECK-3WP H 1.5ml | фл | 9 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 130 635,0 |  |
| 2 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | EIGHTCHECK- 3WP N 1.5 ml | фл | 9 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 130 635,0 |  |
| 3 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | EIGHTCHECK- 3WP L 1.5ml | фл | 9 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 130 635,0 |  |
| 4 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Cellpak 20л | уп | 180 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 8 533 800,0 |  |
| 5 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Stromatolyser-WH (3*500мл) | Наб | 80 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 9 828 000,0 |  |
| 6 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | CellClean (CL-50) 50мл | уп | 12 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 544 320,0 |  |
| 7 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | i-Chroma HbA1c Гликолизированный гемоглобин (25тестов) | наб | 180 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 8 100 000,0 |  |
| 8 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Тест-полоски 10EA АUТIОN Sticks (100тестов) для анализатора мочи «АUТIОN TM ELEVEN » с чувствительностью белка 0,1-10,0 г/л | наб | 450 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А |  | 5 692 500,0 |  |
| 9 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Аутион чек плюс (Aution check plus) из комплекта Анализатор Aution Eleven | Уп | 3 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 379 050,0 |  |
| 10 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | i-Chroma Тропонин-I | наб | 10 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 693 500,0 |  |
| 11 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Тест-полосы URISCAN 11 ACR strip из комплекта Анализатор мочи Uriscan PRO (100 тестов) | шт | 10 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 557 000,0 |  |
| 12 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | СРБ-латекс агглютинация | наб | 48 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 337 632,0 |  |
| 13 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Ревматоидный фактор латекс агглютинация | наб | 24 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 101 592,0 |  |
| 14 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Кальций унифицированным колориметрическим методом на 100 опред | наб | 10 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 49 410,0 |  |
| 15 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Фиксатор по Май-Грюнвельда | шт | 25 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 99 000,0 |  |
| 16 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Краска Романовского с буфером, 1л | шт | 25 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 112 500,0 |  |
| 17 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Сульфосалициловая кислота | кг | 5 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 79 630,0 |  |
| 18 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Натрий лимоннокислый | кг | 1 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 14 040,0 |  |
| 19 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Хлорид натрия (чда) для анализа | кг | 10 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 9 580,0 |  |
| 20 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Глицерин | кг | 5 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 14 620,0 |  |
| 21 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Имерсионное масло | шт | 10 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 7 200,0 |  |
| 22 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Набор реагентов для клинического анализа кала, комплект №1 | шт | 4 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 192 600,0 |  |
| 23 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Набор окраски по Циль-Нильсену (с фуксином) на 100 определений | наб | 25 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 109 125,0 |  |
| 24 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Тест полосы для определения глюкозы в крови №50 для глюкометра Акку-Чек Актив | уп | 100 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 1 152 000,0 |  |
| 25 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Тест полосы для определения глюкозы в крови №50 для глюкометра Акку-Чек Перформа | уп | 150 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 1 890 000,0 |  |
| 26 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Антиген кардиолипиновый для РМП комплект №1 (антиген кардиолипиновый в спирте этиловом абсолютированном 10ампул по 2мл и раствор холин-хлорида 2фл по 5мл на 1000 образцов без комплектации контрольными сыворотками | наб | 10 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 648 000,0 |  |
| 27 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса-положительная»10 флаконов по 1 мл | наб | 2 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 130 680,0 |  |
| 28 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса. Отрицательная»10 флаконов по 1 мл | наб | 2 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 113 400,0 |  |
| 29 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса. Слабо положительная»10 флаконов по 1 мл | наб | 2 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 113 400,0 |  |
| 30 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | D-0558 Гепатит В поверхностный антиген HBsAg (подтверждающий тест) (комплект 1) | наб | 2 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 84 240,0 |  |
| 31 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | D-0776 Бест анти-ВГС (подтверждающий тест) | наб | 2 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 103 716,0 |  |
| 32 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | D-0772 РекомбиБест анти-ВГС стрип | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 175 068,0 |  |
| 33 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | D-0556 В-HBs-антиген стрип 12 х 8 анализов | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 175 068,0 |  |
| 34 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Цоликлон Анти - D Супер флакон-капельница № 10 по10 мл | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 117 720,0 |  |
| 35 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Цоликлон Анти – А флакон-капельница № 10 по 10 мл | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 56 160,0 |  |
| 36 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Цоликлон Анти – В флакон-капельница № 10 по10 мл | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 56 160,0 |  |
| 37 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | РФМК-тест флаконный вариант на 200 определений | наб | 20 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 280 800,0 |  |
| 38 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Ершики для пробирок №1 | шт | 100 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 75 600,0 |  |
| 39 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Капилляры Панченкова (к СОЭ-метру) | уп | 2000 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 318 000,0 |  |
| 40 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Покровные стекла 24х50х0,18 мм (упак 500шт) | упак | 8 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 41 760,0 |  |
| 41 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Стекло предметное СО-2 для растяжки мазков 26×76 мм х 2,0 предметное, прямоугольное, размер 26×76 мм, толщина 2.0 мм, шлифованные края, с фаской по одному краю для растяжки мазков | шт | 100 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 18 900,0 |  |
| 42 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Пробирки центрифужные 10 мл | шт | 3000 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 261 000,0 |  |
| 43 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Стекла предметные со шлифованными краями 76,2х25,4мм 1мм | шт | 4000 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 96 000,0 |  |
| 44 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Стекла предметные со шлифованными краями с полосой для записи 76,2х25,4мм 1мм | шт | 3000 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 78 000,0 |  |
| 45 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -1800 фасовка 8х60мл+8х15мл | наб | 4 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 267 140,0 |  |
| 46 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл | наб | 4 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 267 140,0 |  |
| 47 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 1800, фасовка 8x60мл+8х15мл | наб | 12 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 485 160,0 |  |
| 48 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований – 900, фасовка 300мл | наб | 18 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 434 970,0 |  |
| 49 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60 мл | наб | 14 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 261 800,0 |  |
| 50 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 600мл (10х60мл) | наб | 14 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 472 990,0 |  |
| 51 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 600мл | наб | 1 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 72 000,0 |  |
| 52 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка, 600 мл | наб | 12 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 876 000,0 |  |
| 53 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 480 фасовка 2х60мл+2х20мл | наб | 38 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 336 680,0 |  |
| 54 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 10х60мл | наб | 7 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 1 138 655,0 |  |
| 55 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), липидный профиль; холестеролоксидаза / пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка10х60мл | наб | 14 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 895 720,0 |  |
| 56 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - 480, фасовка 2x60мл+2х20мл | наб | 45 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 5 957 550,0 |  |
| 57 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - 480,фасовка 2x60мл+2х20мл | наб | 45 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 9 097 875,0 |  |
| 58 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), панкреатический профиль; прямой субстрат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 480, фасовка 8х20мл | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 1 126 110,0 |  |
| 59 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований- 900, фасовка 4x60мл, 4x15мл. | наб | 4 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 357 560,0 |  |
| 60 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 7№012210, диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 900,фасовка 4х60мл+4х15мл | наб | 8 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 313 120,0 |  |
| 61 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60мл | наб | 4 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 216 180,0 |  |
| 62 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x60мл+4х15мл | наб | 4 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 296 420,0 |  |
| 63 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 289 710,0 |  |
| 64 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 289 710,0 |  |
| 65 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 289 710,0 |  |
| 66 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 | наб | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 247 200,0 |  |
| 67 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | уп | 6 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 182 850,0 |  |
| 68 | КГП «Рудненская городская поликлиника» УЗАКО | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | наб | 4 | DDP (ИНКОТЕРМС 2010) | В течение года по согласованому графику Заказчика до 31.12.2022 года | Костанайская область, г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 102А | 0 | 311 180,0 |  |

Приложение 2 к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

Техническая спецификация.

| № лота | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена, тенге | сумма | Тех описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5ml | фл | 9 | 14 515,0 | 130 635,0 | EIGHTCHECK-3WPH 1.5 мл. Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. |
| 2 | EIGHTCHECK- 3WP N 1.5 ml | фл | 9 | 14 515,0 | 130 635,0 | EIGHTCHECK-3WPN 1.5 мл. Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. |
| 3 | EIGHTCHECK- 3WP L 1.5ml | фл | 9 | 14 515,0 | 130 635,0 | EIGHTCHECK-3WPL 1.5 мл. Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам |
| 4 | Cellpak 20л | уп | 180 | 47 410,0 | 8 533 800,0 | CELLPACK. Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. |
| 5 | Stromatolyser-WH (3*500мл) | наб | 80 | 122 850,0 | 9 828 000,0 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах Sysmex XP-300 |
| 6 | CellClean (CL-50) 50мл | уп | 12 | 45 360,0 | 544 320,0 | Cellclean (CL-50), 50 мл. Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах Sysmex XP-300 |
| 7 | i-Chroma HbA1c Гликолизированный гемоглобин (25тестов) | наб | 180 | 45 000,0 | 8 100 000,0 | Набор реагентов и принадлежностей для колличественнго экспресс опредиления гликолизированного гемоглобина в каппилярной крови человека. Состав набора: ID чип с данными калибровки конкретного лота; пробирки для смешивания образца с буфером для детекции; флакон с гемолизирующим буфером; картридж. Количество тестов в наборе - 25. |
| 8 | Тест-полоски 10EA АUТIОN Sticks (100тестов) для анализатора мочи «АUТIОN TM ELEVEN » с чувствительностью белка 0,1-10,0 г/л | наб | 450 | 12 650,0 | 5 692 500,0 | Тест-полоски Аутион Стикс-10ЕА. созданные для AUTION ELEVEN, индикаторы измерения: Глюкоза, кетоновые тела, билирубин, нитриты, белок, уробилиноген, pH, скрытая кровь, лейкоциты, альбумин, креатинин, удельная масса, цветовой тон, метод тестовых полосок: фотометрический метод двухволнового отражения (одиночная волна для прибора с балочными выводами), упакованы в индивидуальную тубу по 100 тест-полосок в тубе. |
| 9 | Аутион чек плюс (Aution check plus) из комплекта Анализатор Aution Eleven | уп | 3 | 126 350,0 | 379 050,0 | Аутион чек плюс. Контрольный материал для контроля корректности измерения тест полосок Aution Sticks 10EA |
| 10 | i-Chroma Тропонин-I | наб | 10 | 69 350,0 | 693 500,0 | Набор реагентов и принадлежностей для колличественнго экспресс опредиления Тропонин-I в сыворотке/плазме человека. Состав набора: ID чип с данными калибровки конкретного лота; пробирки для смешивания образца с буфером для детекции; флакон с буфером; картридж. Количество тестов в наборе - 25. |
| 11 | Тест-полосы URISCAN 11 ACR strip из комплекта Анализатор мочи Uriscan PRO (100 тестов) | шт | 10 | 55 700,0 | 557 000,0 | Тест-полосы URISCAN 11 ACR strip из комплекта Анализатор мочи Uriscan PRO (100 тестов) |
| 12 | СРБ-латекс агглютинация | наб | 48 | 7 034,0 | 337 632,0 | Набор реагентов СРБ-Латекс-ВИТАЛ предназначен для быстрого выявления клинически значимого уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови, а также полуколичественной оценки его содержания методом латекс-агглютинации, в клинико-диагностических лабораториях и научно-исследовательской практике. Набор рассчитан для проведения 125 определений при расходе 0,02 мл реагента 1 на один анализ |
| 13 | Ревматоидный фактор латекс агглютинация | наб | 24 | 4 233,0 | 101 592,0 | Набор реагентов РФ-Латекс-ВИТАЛ предназначен для быстрого выявления клинически значимого уровня ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови, а также полуколичественной оценки его содержания методом латекс-агглютинации, в клинико-диагностических лабораториях и научно-исследовательской практике. набор рассчитан для проведения125 определений при расходе 0,02 мл реагента 1 на один анализ |
| 14 | Кальций унифицированным колориметрическим методом на 100 опред | наб | 10 | 4 941,0 | 49 410,0 | Набор предназначен для количественного определения содержания кальция в сыворотке (плазме) крови человека в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.Набор расчитан на проведение 100 поределений при расходе 1,0 мл реагента1 и 1,0 мл реагента 2 на один анализ |
| 15 | Фиксатор по Май-Грюнвельда | шт | 25 | 3 960,0 | 99 000,0 | Стабилизированный раствор красителя по Май-Грюнвальду обеспечивает фиксацию препаратов крови и предварительную окраску. Один литр красителя-фиксатора расчитан на фиксацию не менее 1000 препаратов. Каждая партия красителей наряду с техническим контролем обязательно проходит контроль качества в клинических условиях! фасовка 1 л |
| 16 | Краска Романовского с буфером, 1л | шт | 25 | 4 500,0 | 112 500,0 | Краска Романовского с буфером, 1л |
| 17 | Сульфосалициловая кислота | кг | 5 | 15 926,0 | 79 630,0 | Сульфосалициловая кислота |
| 18 | Натрий лимоннокислый | кг | 1 | 14 040,0 | 14 040,0 | Натрий лимоннокислый |
| 19 | Хлорид натрия (чда) для анализа | кг | 10 | 958,0 | 9 580,0 | Хлорид натрия (чда) для анализа |
| 20 | Глицерин | кг | 5 | 2 924,0 | 14 620,0 | Глицерин |
| 21 | Имерсионное масло | шт | 10 | 720,0 | 7 200,0 | Имерсионное масло |
| 22 | Набор реагентов для клинического анализа кала, комплект №1 | шт | 4 | 48 150,0 | 192 600,0 | Набор реагентов для клинического анализа кала, комплект №1 |
| 23 | Набор окраски по Циль-Нильсену (с фуксином) на 100 определений | наб | 25 | 4 365,0 | 109 125,0 | Набор окраски по Циль-Нильсену (с фуксином) на 100 определений |
| 24 | Тест полосы для определения глюкозы в крови №50 для глюкометра Акку-Чек Актив | уп | 100 | 11 520,0 | 1 152 000,0 | Тест полосы для определения глюкозы в крови №50 для глюкометра Акку-Чек Актив |
| 25 | Тест полосы для определения глюкозы в крови №50 для глюкометра Акку-Чек Перформа | уп | 150 | 12 600,0 | 1 890 000,0 | Тест полосы для определения глюкозы в крови №50 для глюкометра Акку-Чек Перформа |
| 26 | Антиген кардиолипиновый для РМП комплект №1 (антиген кардиолипиновый в спирте этиловом абсолютированном 10ампул по 2мл и раствор холин-хлорида 2фл по 5мл на 1000 образцов без комплектации контрольными сыворотками | наб | 10 | 64 800,0 | 648 000,0 | Антиген кардиолипиновый для РМП комплект №1 (антиген кардиолипиновый в спирте этиловом абсолютированном 10ампул по 2мл и раствор холин-хлорида 2фл по 5мл на 1000 образцов без комплектации контрольными сыворотками |
| 27 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса-положительная»10 флаконов по 1 мл | наб | 2 | 65 340,0 | 130 680,0 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса-положительная»10 флаконов по 1 мл |
| 28 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса. Отрицательная»10 флаконов по 1 мл | наб | 2 | 56 700,0 | 113 400,0 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса. Отрицательная»10 флаконов по 1 мл |
| 29 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса. Слабо положительная»10 флаконов по 1 мл | наб | 2 | 56 700,0 | 113 400,0 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса. Слабо положительная»10 флаконов по 1 мл |
| 30 | D-0558 Гепатит В поверхностный антиген HBsAg (подтверждающий тест) (комплект 1) | наб | 2 | 42 120,0 | 84 240,0 | D-0558 Гепатит В поверхностный антиген HBsAg (подтверждающий тест) (комплект 1) |
| 31 | D-0776 Бест анти-ВГС (подтверждающий тест) | наб | 2 | 51 858,0 | 103 716,0 | D-0776 Бест анти-ВГС (подтверждающий тест) |
| 32 | D-0772 РекомбиБест анти-ВГС стрип | наб | 6 | 29 178,0 | 175 068,0 | D-0772 РекомбиБест анти-ВГС стрип |
| 33 | D-0556 В-HBs-антиген стрип 12 х 8 анализов | наб | 6 | 29 178,0 | 175 068,0 | D-0556 В-HBs-антиген стрип 12 х 8 анализов |
| 34 | Цоликлон Анти - D Супер флакон-капельница № 10 по10 мл | наб | 6 | 19 620,0 | 117 720,0 | Цоликлон Анти - D Супер флакон-капельница № 10 по10 мл |
| 35 | Цоликлон Анти – А флакон-капельница № 10 по 10 мл | наб | 6 | 9 360,0 | 56 160,0 | Цоликлон Анти – А флакон-капельница № 10 по 10 мл |
| 36 | Цоликлон Анти – В флакон-капельница № 10 по10 мл | наб | 6 | 9 360,0 | 56 160,0 | Цоликлон Анти – В флакон-капельница № 10 по10 мл |
| 37 | РФМК-тест флаконный вариант на 200 определений | наб | 20 | 14 040,0 | 280 800,0 | Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови (фенантролиновый тест). В комплекте - контрольные плазмы. |
| 38 | Ершики для пробирок №1 | шт | 100 | 756,0 | 75 600,0 | Ершики для пробирок №1 |
| 39 | Капилляры Панченкова (к СОЭ-метру) | уп | 2000 | 159,0 | 318 000,0 | Капилляры Панченкова ( к СОЭ-метру) |
| 40 | Покровные стекла 24х50х0,18 мм (упак 500шт) | упак | 8 | 5 220,0 | 41 760,0 | Покровные стекла 24х50х0,18 мм (упак 500шт) |
| 41 | Стекло предметное СО-2 для растяжки мазков 26×76 мм х 2,0 предметное, прямоугольное, размер 26×76 мм, толщина 2.0 мм, шлифованные края, с фаской по одному краю для растяжки мазков | шт | 100 | 189,0 | 18 900,0 | Стекло предметное СО-2 для растяжки мазков 26×76 мм х 2,0 предметное, прямоугольное, размер 26×76 мм, толщина 2.0 мм, шлифованные края, с фаской по одному краю для растяжки мазков |
| 42 | Пробирки центрифужные 10 мл | шт | 3000 | 87,0 | 261 000,0 | Пробирки центрифужные 10 мл |
| 43 | Стекла предметные со шлифованными краями 76,2х25,4мм 1мм | шт | 4000 | 24,0 | 96 000,0 | Стекла предметные со шлифованными краями 76,2х25,4мм 1мм |
| 44 | Стекла предметные со шлифованными краями с полосой для записи 76,2х25,4мм 1мм | шт | 3000 | 26,0 | 78 000,0 | Стекла предметные со шлифованными краями с полосой для записи 76,2х25,4мм 1мм |
| 45 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -1800 фасовка 8х60мл+8х15мл | наб | 4 | 66 785,0 | 267 140,0 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 46 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл | наб | 4 | 66 785,0 | 267 140,0 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л,лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 47 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 1800, фасовка 8x60мл+8х15мл | наб | 12 | 40 430,0 | 485 160,0 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 48 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований – 900, фасовка 300мл | наб | 18 | 24 165,0 | 434 970,0 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл .Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл.Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 49 | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60 мл | наб | 14 | 18 700,0 | 261 800,0 | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл.Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 50 | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 600мл (10х60мл) | наб | 14 | 33 785,0 | 472 990,0 | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 51 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 600мл | наб | 1 | 72 000,0 | 72 000,0 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л,дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 52 | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка, 600 мл | наб | 12 | 73 000,0 | 876 000,0 | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 53 | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 480 фасовка 2х60мл+2х20мл | наб | 38 | 8 860,0 | 336 680,0 | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 54 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка 10х60мл | наб | 7 | 162 665,0 | 1 138 655,0 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 55 | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), липидный профиль; холестеролоксидаза / пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800, фасовка10х60мл | наб | 14 | 63 980,0 | 895 720,0 | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 56 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - 480, фасовка 2x60мл+2х20мл | наб | 45 | 132 390,0 | 5 957 550,0 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 57 | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - 480,фасовка 2x60мл+2х20мл | наб | 45 | 202 175,0 | 9 097 875,0 | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 58 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), панкреатический профиль; прямой субстрат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 480, фасовка 8х20мл | наб | 6 | 187 685,0 | 1 126 110,0 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 59 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований- 900, фасовка 4x60мл, 4x15мл. | наб | 4 | 89 390,0 | 357 560,0 | Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, рН 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 215 ЕД/Л = 3.57 мккат/л. Повторность (CV):0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.7 % . Средняя концентрация: 353 ЕД/Л = 5.86 мккат/л. Повторность (CV): 0.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60 мл+4х15. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 60 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 7№012210, диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 900,фасовка 4х60мл+4х15мл | наб | 8 | 39 140,0 | 313 120,0 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав реагента: Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности:1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований -450. Фасовка 2x 60 +2х15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 61 | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210 диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60мл | наб | 4 | 54 045,0 | 216 180,0 | ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, Диагностика анемий, печеночный профиль; гидрокарбонат магния/феррозин, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 215 ммоль/л, гидрокарбонат натрия 84 ммоль/л, железо (II) сульфат 36 µмоль/л, pH 8.4. Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Предел обнаружения 23.6 µг/дл НЖС = 3.4 µмоль/л НЖС.Предел линейности: 700 µг/дл НЖС = 125 µмоль/л НЖС. Повторяемость: Средняя НЖС концентрация: 174 µг/дл = 31.2 µмоль/л. CV:2,1%. n: 20%. Средняя концентрация:280 µг/дл = 50.1 µмоль/л. CV:1,5%. n: 20%.Воспроизводимость: Средняя НЖС концентрация: 174 µг/дл = 31.2 µмоль/л. CV: 2.8 %. n: 25. Средняя НЖС концентрация: 280 µг/дл = 50.1 µмоль/л. CV: 2.4 %. n: 25. Количество исследований-450. Фасовка 2x 60 +2х15 мл.Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. |
| 62 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x60мл+4х15мл | наб | 4 | 74 105,0 | 296 420,0 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка 4x 60 мл + 4x 15 мл. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. |
| 63 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл | наб | 6 | 48 285,0 | 289 710,0 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400. Параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл |
| 64 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 | наб | 6 | 48 285,0 | 289 710,0 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400. Параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл |
| 65 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 | наб | 6 | 48 285,0 | 289 710,0 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400. Параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл |
| 66 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 | наб | 6 | 41 200,0 | 247 200,0 | Реакционный ротор из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке |
| 67 | Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | уп | 6 | 30 475,0 | 182 850,0 | Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания,1000 штук в упаковке |
| 68 | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | наб | 4 | 77 795,0 | 311 180,0 | Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Приложение 3 к тендерной документации

Форма

(Кому)

_______________________________________

(наименование заказчика, организатора

закупа или единого дистрибьютора)

(От кого)

__________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375,

______________________________________________________________________

(название тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),

______________________________________________________________________,

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить

поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

______________________________________________________________________

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка действует в течение

______________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Приложение 4 к тендерной документации

Форма

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан

___________________________________________________________________

(указать полное наименование физического лица,

___________________________________________________________________

осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**), обсуживающегося в данном банке/филиале банка, выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать

(при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер;

**БИК - банковский идентификационный код.

Приложение 5 к тендерной документации

Форма

Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

______________ __________________________________

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать

(при наличии)

_______________________

Приложение 6 к тендерной документации

Форма

Банковская гарантия

Наименование банка__________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому _______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

___________________ «____» ___________ _____ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что

___________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке

___________________________________________________________________,

организованном _____________________________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуществить поставку (оказать услугу)____________________________

на общую сумму _______________________________________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ____________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

___________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта Дата и адрес

Печать

(при наличии)

Приложение 7 к тендерной документации

Форма

Типовой договор закупа

| ____________________ | «___» __________ _____ г. |
| --- | --- |
| (Местонахождение) |  |

_______________________________________________________, именуемый (ое) (ая)

(полное наименование Заказчика)

в дальнейшем - «Заказчик», в лице ___________________________________________

________________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица

с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное наименование Поставщика - победителя тендера)

________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем - «Поставщик»,

в лице _________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами  организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты ____________________________________________________

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

6. Сроки выплат_____________________________________________________

___________________________________________________________________

(пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата или и т.д.)

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _________________________________________________________________

(счет-фактура или акт приемки-передачи)

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение___________________________________________________ дней после

(указать требуемый срок гарантии)

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

46. Адреса и реквизиты Сторон:

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

_________________________

Приложение 8 к тендерной документации

Форма

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 12

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.